武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2015-47

类别: 货物

项目：超纯水系统等设备

武夷学院资产管理办公室

二0一五年十一月二十四日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购超纯水系统等设备一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2015-47）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 超纯水系统等设备 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规 | 套 | 1 | 49950 |  |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、税金等费用。

3、投标保证金：预中标人须附人民币壹仟肆佰元整作为投标保证金。投标保证金在预中标公示期间由投标人通过银行转账或电汇方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、交货时间及地点

详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；
    ⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2015年12月1日（北京时间）10：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-204会议室；若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2015年12月1日（北京时间）15：00时。

10、开标地点：福建省武夷山市下夷大道16号，武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

网站：http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/

武夷学院资产管理办公室

2015年11月24日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(银行出具的资金往来结算或凭证招标方出具的福建省行政事业单位（社团）复印件)

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）

⑶ 税务登记证（复印件加盖公章）

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印并加盖公章）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。纳入国家有关部门和省政府或经省政府授权部门及市级政府颁布的自主创新产品清单或目录内的投标设备给予投标价格5%的价格扣除(由投标人提供证明文件复印件)。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

⑶ 应交未交投标保证金的。

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、中标方应按确认中标后的三个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

四、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该保证金于保修期满后十五个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

五、验收

由招标方具体使用部门自行验收。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

一、品名、规格及技术要求、单位、数量

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 套 | 1 | 3 | 水浴恒温振荡器 | 套 | 1 |
| 2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 台 | 1 | 4 | / |  |  |

技术性能指标（详见下表）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 一、资质要求： 投标产品的生产企业同时获有全球权威认证机构TUV Nord颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证和CE认证。 二、技术指标： 1. 该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱（双柱，活性碳柱和PP棉过滤柱），陶氏反渗透膜，1组纯化柱，1组超纯柱，微滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备纯水和超纯水； 2.纯水指标：RO制水量30L/h@25℃，RO膜脱盐率≥98% 3. 超纯水指标： 3.1电阻率为18.2 MΩ-cm(@25℃) 3.2出水量0.8~1.2L/min *3.3 TOC含量1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯 3.4颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml 3.5微生物数量<1 cfu/ml 4.功能特点 *4.1全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，光泽度更好，抗冲击能力强，耐酸碱；； 4.2模块化设计理念，客户可自行更换耗材，主机两侧及前开门结构，采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内自行更换耗材 4.3智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能 4.4具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命 4.5操作面板简单，大型液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息 *4.6 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质。 4.7具有待机2小时及多种时间段的循环杀菌消毒功能，实现全系统的管路冲洗功能，防止滋生微生物 *4.8标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，可直接安装紫外灯灭菌，含五档液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质 *4.9标配与主机同一品牌的移动取水手柄，可通过移动取水手柄灵活取水；移动取水手柄可与主机联动，超纯水自动循环；可360度自由旋转，5档高度可调，灵活方便 *4.10具有定质.定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理 4.11具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作 4.12具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案 4.13标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化 |
| 2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 1、使用电源： 220V 50Hz 2、整机功率： 1800w 3、定时范围： 0~120分 4、振荡频率： 起动—300转/分,可调 5、振荡幅度： 20mm 6、恒温范围： 5度—100℃（带制冷） 7、工作负载（不小于）： 20kg 8、外形尺寸（不大于）： 685×460×900 9、温控精确数字显示。 10、振荡时又小浪花，但无浪花飞溅。 11、设有机械定时。 12、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。 13、无级调速，运转平稳，操作简便安全。 14、内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好 |
| 3 | 水浴恒温振荡器 | 1、旋转频率： 40～180r/min±10% 2、振幅 20mm 3、配置 250ml×12支/万能弹簧架 4、托盘尺寸 450mm×300mm 5、定时范围 999h 6、数显方式 LCD 7、温控范围 室温+5℃～99.9℃ 8、温度精度 ±1℃ 9、温度均匀度 ±0.5℃（振荡时） 10、电源 AC 220V±10% 50HZ±2% 11、功率 1200W 12、振荡方式 往返+回旋 |

三、交货时间及地点

确认中标后15个日历天内于武夷学院指定位置交货（含安装调试）。

四、验收方法

按产品质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准进行验收。

五、保修

各投标产品保修期不得低于一年（上门）。

六、付款

验收合格后付清合同总金额。支付方式为银行转账。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2015-47

项  目：超纯水系统等设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

贵方的“XX”项目（招标编号：WYHC2015-47）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式5：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XX” 项目 （招标编号：WYHC2015-47）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。