武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2017-20

类别: 服务

项目：茶学院仪器设备维修服务

武夷学院资产管理处

二0一七年六月五日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购茶学院仪器设备维修服务一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2017-20）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 茶学院仪器设备维修服务 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求 | 批 | 1 | 50000 | ./ |

3、投标保证金：投标人须附人民币壹仟伍佰元整作为投标保证金。投标保证金由投标人通过银行转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、交货时间及地点：详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2017年 6月13日（北京时间）9：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-204会议室；若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2017年6月13日（北京时间）9：00时。

10、开标地点：武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：陈老师（电话及传真：0599-5136100）

武夷学院资产管理处

2017年6月5日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证复印件或银行资金往来凭证)；

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）；

⑶ 税务登记证（复印件加盖公章）；

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

⑶ 应交但未交投标保证金的。

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵　因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、中标方应按确认中标后的三个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

四、履约保证

中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金，于货物验收合格后七个工作日内无息退还；若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 1 %。

3、中标方延期交货时间超十个日历天（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）时，招标方有权终止合同，并有权没收履约保证金。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

- 品名、规格、技术要求、单位、数量等

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 故障情况 | 维修内容 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20113238 | pH计 | 电极破损 | 更换电极 | 50000元（含差旅费） |
| 2 | 20110589 | PH计 | 电极破损 | 更换电极 |  |
| 3 | 20113239 | pH计 | 电极破损 | 更换电极 |  |
| 4 | 20120566 | 酸度计 | 电极破损 | 更换电极 |  |
| 5 | 20120563 | 酸度计 | 电极破损 | 更换电极 |  |
| 6 | 20113250 | 台式PH计 | 电极破损 | 更换电极 |  |
| 7 | 20113174 | 超声波清洗器 | 间歇性按键开关无效 | 按键面板坏 |  |
| 8 | 20110494 | 超声波清洗器 | 无法超声 | 更换功率板 |  |
| 9 | 20110493 | 超声波清洗器 | 无法超声 | 更换功率板 |  |
| 10 | 20110492 | 超声波清洗器 | 无法超声 | 更换功率板 |  |
| 11 | 20113190 | 超声波清洗器 | 无法超声、无法加热 | 加热管和功率板 |  |
| 12 | 20110505 | 循环水多用真空泵 | 无法开机 | 泵卡死，更换泵头 |  |
| 13 | 20113248 | 旋转蒸发仪 | 一开电路会跳闸 | 加热管坏，电路板有问题 |  |
| 14 | 20120568 | 电热恒温真空干燥箱 | 开机无反应 | 温控仪有问题，更换温控仪 |  |
| 15 | 20113276 | 电子分析天平 | 玻璃移门脱落一扇 | 更换玻璃门 |  |
| 16 | 20113259 | 冻干机 | 漏油 | 油泵有问题，更换油泵 |  |
| 17 | 20110509 | 冷冻干燥机 | 面板损坏 | 电源板烧坏 |  |
| 18 | 20140188 | 通风橱 | 无法排气 | 风机坏，更换玻璃钢风机 |  |
| 19 | 20140751 | 通风柜 | 无法排气 | 风机坏，更换玻璃钢风机 |  |
| 20 | 20113140 | 摇床 | 不摇动，最底下的皮带得换 | 震荡电路板坏，皮带老化 |  |
| 21 | 20110506 | 真空干燥箱 | 无法抽真空 | 内部管路老化 |  |
| 22 | 20113136 | 洁净工作台 | 超滤膜融化，灯整流器烧坏，玻璃门边框脱落 | 更换超滤膜、整流器及玻璃边框 |  |
| 23 | 20113135 | 洁净工作台 | 超滤膜融化，灯整流器烧坏，玻璃门边框脱落 | 更换超滤膜、整流器及玻璃边框 |  |
| 24 | 20111210 | 电炒锅 | 不加热 | 加热管环，更换加热管 |  |
| 25 | 20110581 | 纯水超滤设备 | 耗材过期 | 更换整套柱子及RO膜，自来水预过滤器棉芯 |  |
| 26 | 20110580 | 纯水超滤设备 | 耗材过期 | 更换整套柱子及RO膜，自来水预过滤器棉芯 |  |
| 27 | 20113219 | 超低温冰箱 | 无法达到设定的低温 | 二级制冷系统有问题 |  |
| 28 | 20110643 | 冷柜 | 无法开机 | 电路板有问题，更换电路板 |  |
| 29 | 20132971 | 电冰柜 | 不制冷 | 压缩机有问题，更换压缩机 |  |
| 30 | 20155211 | 小型高速粉碎机 | 按下开关后，不工作 | 疑为保险丝烧坏 |  |
| 31 | 20110525 | 高速万能粉碎机 | 按下开关后，不工作 | 疑为保险丝烧 |  |
| 32 | 20113192 | 电恒温培养箱 | 页面无法操作 | 疑为电路板烧坏 |  |
| 33 | 20113194 | 电恒温培养箱 | 页面无法操作 | 疑为电路板烧坏 |  |
| 34 | 20120541 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 | 开关有问题 | 换开关 |  |
| 35 | 20155218 | 电子台秤 | 插电不反应 | 保险丝烧坏 |  |
| 36 | 20110538 | 移液枪 | 无法取液 | 更换配件 |  |
| 37 | 20113149 | 精密移液器 | 取液后，存不住液体。会往下滴 | 更换配件 |  |
| 38 | 20113148 | 精密移液器 | 取液后，存不住液体。会往下滴 | 更换配件 |  |
| 39 | 20112811 | 电子天平 | 灯光一致闪烁，指示数值会跳 | 更换面板 |  |
| 40 | 20120570 | 电子天平 | 灯光一致闪烁，指示数值会跳 | 更换面板 |  |
| 41 | 20120589 | 紫外分光光度计 | 无法校准 | 更换滤光片 |  |

二、交货时间及地点

合同签订后于武夷学院茶与食品学院指定地点进行维修服务

三、验收

由招标方具体使用部门自行验收。

四、货款结算及支付

交货齐全、验收合格之日起十五个工作日（节假日顺延）内付清合同总金额。支付方式为银行转账。须提供有效的税务发票和对公账号。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2017-20

项  目：

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方的“XXX”项目（招标编号：WYHC2017-20）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号 | 品 名 | 品牌型号、规格 | 生产厂家 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需有具体的品牌和型号或规格 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标总价含本招标项目标的物制作、运输、安装、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：1、本表中各投标产品若为仪器设备的需有具体的品牌和型号，否则视为未响应招标文件要求；2、各投标人须按上表格式完整、详细地填写，且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

格式4：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式5：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理处组织的 “XXX” 项目 （招标编号：WYHC2017-20）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：若投标人代表有到投标现场且为非法定代表的，需出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件、授权代表身份证复印件以证明其身份）。