武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2016-13

类别: 货物

项目：超低温冰箱等设备

武夷学院资产管理处

二0一六年七月五日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购超低温冰箱等设备一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2016-13）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 超低温冰箱等设备 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求” | 批 | 1 | 88000 | / |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、安装调试、税金等费用。

3、投标保证金：投标人须附人民币贰仟陆佰元整作为投标保证金，投标保证金提交的截止时间为投标截止日前一个工作日北京时间17：00之前。投标保证金由投标人通过银行转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算单价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、、交货时间及地点：详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；

⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

⑶ 须有对公账号。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2016年7月12日（北京时间）15：00时之前由投标人的代表将投标文件提交到开标现场；若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2016年7月12日（北京时间）15：00时。

10、开标地点：福建省武夷山市武夷大道16号，武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

武夷学院资产管理处

2016年7月5日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证复印件或银行转账凭证)；

凡参加我校于2016年7月1日组织开标（招标编号：WYHC2016-13）项目的、且已缴纳投标保证金的投标人在参加本次招标时可不必再行缴纳；

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）；

⑶ 对公账号开户证明材料（复印件）。

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://211.80.240.57）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://211.80.240.57）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的；

⑶ 应交未交投标保证金的；

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、投标保证金的退还

未中标的投标人所缴纳的投标保证金于本项目确认中标之日起十个工作日内通过银行转账的方式无息退还（投标人需向招标方出具收款收据）。

四、合同签订

1、中标方应按确认中标后的五个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

一、采货购物的品名、单位、数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | / |
| 2 | 垂直流超净工作台 | 台 | 1 | / |
| 3 | 除湿机 | 台 | 4 | / |
| 4 | 蠕动泵 | 台 | 2 | / |
| 5 | 吸尘器 | 台 | 3 | / |
| 6 | 除湿机 | 台 | 4 | / |

二、技术性能指标（详见下表）

| 序号 | 仪器名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1.微电脑控制，控温精度≤0.1℃； 2.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 3、设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； 4.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 5.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，不得采用HFC类制冷剂。 6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 7. 配备万向脚轮，可移动、可锁定； 8．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门； 9．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 10、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于18度时开启2个风机，环温高于12度低于18度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 11.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜； 12.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 13.内门：二个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 14.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 15. 配置5V供电接口，可直接为外置式温度监控系统提供电源； 16.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； 17.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 18.数据下载（标配）：可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度； 19.25℃环温时，单日耗电量9KW以内，要求出具第三方权威机构认证检测报告； 20.25℃环温时，内部均一性在-80度正负5度范围内，要求出具第三方权威机构认证检测报告。 容量：≥388升 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |
| 2 | 垂直流超净工作台 | 单人超净工作台 1、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。 3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。洁净等级 ISO 5级 100级（美联邦209E） 4、菌落数 ≤0.5个/皿•时（φ90mm培养平皿） 5、平均风速 ≥0.3m/s 6、噪 音 ≤62dBA 7、振动半峰值 ≤3μm 8、照 度≥300Lx 9、电 源AC，单相 10、高效过滤器规格及数量 820×600×50x1 11、荧光灯/紫外灯规格及数量 15Wx1/15Wx1 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |
| 3 | 除湿机 | 技术参数：储水式除湿机不得提供。 1、除霜方式：湿度自动控制、自动除霜 2、除湿量: ≥138升/天（30℃，80%RH） 3、压缩机：旋转式压缩机,省电、高效。 4、排水方式：软管连续排水（直接排水），配套透明软管≥20m。 6、适用面积：150-220m2（层高2.6m） 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |
| 4 | 蠕动泵 | 1、4位LED数码管显示转速和工作模式； 2、LED指示灯显示内控、外控、脚踏开关等工作状态； 3、面膜按键操作； 4、具有启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能； 5、简易分装控制，实现重复传输定量液体的功能； 6、转速分辨率≤0.1转/分钟； 7、驱动器不锈钢外壳； 8、可以安装不同泵头，实现不同泵头与驱动器组合，提供原厂泵头≥1个； 9、电路板加喷三防漆工艺； 10、超强的抗干扰特性，宽电压设计； 11、高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离， 12、通道：≥4 13、适用软管（mm）：壁厚0.8～1，内径≤3.17 14、单通道流量：0.00016～26ml/min 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |
| 5 | 吸尘器 | 1、适用面积：101-180m2 2、环境类型：干用 3、集尘容量（L)：≥1L 4、电源线长度（m)：无线 5、储藏方式：无尘袋，同时配无尘袋2个 6、包装有：充电器及充电器挂座1 电动碳纤维吸头1 缝隙软毛（宽嘴）两用吸头1 缝隙清洁吸头1 电动床褥吸头1 宽嘴床褥吸头1 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |
| 6 | 除湿机 | 1、功率: ≤500W，超过500W的视为无效。 2、适用面积: 21-50㎡，噪声≤42分呗 3、显示方式：LED液晶显示，按键方式：轻触式按键，控制方式：电脑式， 4、除湿原理：冷却除湿，除湿类型：干衣除湿，湿度控制模式：连续， 5、日除湿量（L/24h）：16L-20L，空气净化系统：4层以下， 6、水箱容量（L）：4L，水位显示：不支持，定时功能：12H， 7、水箱水满提示：支持，水满自动停机保护：支持， 8、显示亮度调节功能：不支持，自动除霜功能：支持， 9、连续排水口：有，同时配套透明软管≥20米。 提供原厂彩页，并加盖供货商公章。彩页中必须有关技术参数的文字体现，无相关技术文字的彩页视为无效彩页。 |

三、交货时间及地点

2016年9月15日-2016年9月30日于武夷学院指定实验室交货（含安装调试）。

四、验收方法

按产品质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准进行验收。

五、保修

超低温冰箱、除湿机、吸尘器保修期3年（上门），垂直流超净工作台、蠕动泵保修期不得低于1年（上门）。投标时，必须注明生产厂家的保修年限。

六、付款

验收合格后在15工作日之内，100%付款。

七、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该保证金于保修期满十二个月后十五个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

3、中标方延期交货时间超20个日历日（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）时，招标方有权终止合同，没收履约保证金，并处以中标金额的30%；给采购方造成损失的，采购方有权向中标方要求赔偿。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2016-13

项  目：超低温冰箱等设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方的“超低温冰箱等设备”项目（招标编号：WYHC2016-13）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号及品目序号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

技术性能偏离表

投 标 人（全称并加盖公章）：               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   招标编号∶

| 包号及品目序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件应按招标文件的技术的要求，并在投标文件响应栏中提供投标货物与招标文件相对应的技术参数（响应内容必须与投标产品的技术性能相一致）。符合要求的在偏离说明栏中标明“符合”，有偏离的在偏离说明栏中标明偏离指标。除非采购文件中有载明某一技术性能指标为非实质性条款外，否则均视为实质性条款。

投标人代表签字：

格式5：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式6：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式7：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XXX” 项目 （招标编号：WYHC2016-13）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。